在线色度分析仪技术要求

工况：

主管道口径DN15

操作压力2.65MPaG，耐压等级：≥PN40

操作温度：90～120℃

操作密度1120kg/m3

粘度0.17cp

物料状态：正常情况无色透明、夹带微量灰白色粉末

异常情况反应液变黑（溶解）夹杂黑色颗粒

---技术要求：

★测量原理：光谱成像原理

★测量方法：流通式管道在线安装

传感器为免维护传感器，一年维护保养1次

采用Lab色彩标准，搭配高分辨率图像传感器，带背景浊度补偿功能；

管道材质：316L喷涂F46，316L模压PFA

★测量管材质:316L喷涂F46，316L模压PFA

测量范围：4-20mA连续响应(0-1000)

示值范围V:单色模式 0-1000/-1000-1000, 色差模式:0-1000

检测精度(V):单色模式 ±16（3.2%）,色差模式 40（4%）

示值精度:1（0.1%）

重复精度:(L,a,b),±6（1.2%）

零点漂移(a,b):±16（3.2%）

系统响应时间：<200ms

网络数字输出，通过TCP/IP方式通讯，同时输出RTSP视频流（可选）可连接多个终端，通过UDP方式输出响应数据

智能仪表数字输出：RS-485 modbus总线

供电电源：24VDC供电

电气接口：1/2”NPT

防护等级：IP66

防爆等级：ExdbⅡCT4，提供防爆证书，资质证明文件等

货款支付:货款支付使用银行承兑。 设备到货经使用部门试用合格并凭使用部门试用合格报告，供方开具全额13%增值税发票，以开票为期，3个月内需方向供方支付合同总金额的90%货款，留10%质保金。

最高限价 12万