## Sheet1
项目名称 PROJECT | 浙江巨圣氟化学有限公司 新增10000t/a高品质可熔氟树脂及配套项目（表活精制配套项目） |  |  |  | 项目及子项代号 JOB NO.
设计子项 PART | 全氟酸厂房（表活回收） |  |  | 设计阶段 PHASE | 专 业 SPECIALITY | 自控
位号 TAG.NO. |  |  | WT-R6020
数量 QUANTITY |  |  | 1
用途 SERVICE |  |  | R6602铵盐反应釜重量
P＆ID号 P＆ID NO. |  |  | CE010-06-5-10-2025
安装位置 LOCATION
工艺材质 PROCESS MATERIAL
操作条件 OPERATING CONDITIONS | 温度 TEMPERATURE ℃
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
设备规格 EQUIPMENT SCALE
| 设备净重 EQUIPMENT NET WEIGHT |  | 1.5t
| 物料重 MATERIAL WEIGHT |  | 3.5t
| 总重 TOTAL WEIGHT |  | 5t
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION | 型号 MODEL
| 名称 NAME |  | 模块称重系统
| 测量范围 MEASURE RANGE |  | 0~5000 kg
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA
| 电源 POWER SUPPLY |  | 24V DC四线制
| 精度 ACCURACY |  | C3
| 现场指示 LOCAL INDICATOR |  | LCD现场显示
| 电气接口 CONDUIT ENTRY |  | 1/2"NPT
| 防爆等级 EXPLOSION PROOF |  | ExdIIBT4
| 防护等级 ENCLOSURE IP. |  | IP65
| 传感器 TRANSDUCER |  | 称重模块
| 传感器数量 TRANSDUCER QTY. |  | 4个
| 接线盒 JUNCTION BOX |  | 高精度防爆接线盒
| 专用电缆 SPECIAL CABLE |  | 1*10m双屏蔽电缆
4个支耳
内置安全栅，支架安装
具备清零、去皮、校准等功能
安装图号 HOOK-UP DWG NO.
备注 REMARKS
制造厂 MANUFACTURER
1、成套提供接线盒、过渡安装板及紧固件，材质304； 2、设备重量、支耳数量与最终资料核对后再行订货 3、带现场仪表位号牌，大小：90*40mm,厚度1.2；材质：304不锈钢板，宽边中部打φ5孔，四角倒圆角，配不锈钢扎带；铭牌刻字:正面写仪表位号，背面写用途，字体为黄色。
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 称重仪表 WEIGHTING INSTRUMENT
资质编号 CERTIFICATE NO. |  | 第 40 页 SHEET | 共 44 页 SHEET TOT. | 图号 DWG.NO. |  | 第 0 版 REV.
最高限价 5.5万