一、性能要求

1.测定食品二氧化碳中总烃与非甲烷总烃。

★2.组分分析要求：

| 序号 | 检测物质 | 国标要求检测指标 | 指标（提供谱图） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总烃 | 50ppm | 30ppb |
| 2 | 非甲烷总烃 | 20ppm | 30ppb |

二、参数：

1色谱主机

★独立控温的进样口，同时安装≧3个进样口；

10种EFC电子流量控制选择，精确控制载气、分流、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力；仪器自带平板反控功能，平板可与主机无线连接远程反控仪器，同时平板界面具有中文 (简体中文)语言可选功能。

2柱箱

环境温度影响：室温变化1℃时柱温箱变化<0.01℃；保留时间重复性<0.008% or < 0.0008 min，峰面积重复性RSD<1%；

★柱箱温度稳定性≤0.5%/10min（提供省级以上证书证明）

程序升温重复性≤1%（提供省级以上证书证明），运行时间≧24999min（提供图片材料）

3进样口

★柱压及流量控制：电子流量控制（EFC），压力控制：0-150psi全量程范围内精度0.1%；.

压力设定分辨率：0.001psi（提供图片材料）

全量程范围内0.001psi（提供图片材料）

4.1分流/不分流进样口

压力设定范围：0~150 psi；总流量：500 ml/min(N2/Ar)，1500ml/min(He/H2)；最高设定温度：450℃；分流比设定范围：1-10,000；具有恒压、恒流、梯度压力、恒定线速度以及压力脉冲进样等模式；压力程序比率设定范围：-400~400psi/min 约-2758kpa~2758Kpa/min之间

程序升压阶数：≧24阶（提供图片材料）

4.2 PTV程序升温进样口

压力设定范围：0~150 psi；总流量：500 ml/min(N2/Ar)，1500ml/min(He/H2)；

★温度设定范围：室温以上10℃~450℃（空气冷却）；-160~450℃（液氮制冷）；  -60~450℃（干冰制冷）；

最大升温速率：200℃/min；温度梯度：24/25(阶/平台)；分流比：1~10000可选进样模式：大体积进样；程序升温不分流进样；

5检测器

检测器气体流量通过EFC电子控制

类型：6种检测器特定EFC类型

准确度：设定流量±7 %以内

5.1氢火焰离子化检测器

操作温度：≧450℃（提供图片材料）

检测限：≤1pgc/s

6原厂全反控工作站（Compass CDS）

支持英文/简体中文版操作界面，基于Windows 10，全64位色谱工作站软件。可完全控制仪器各相关组件

★符合GMP/GLP 和FDA 21CFR part 11 法规要求。具备完整的审计追踪、用户权限管理和电子签名功能，方便追踪（提供软件截图）；

软件架构支持网络版工作站，无需额外购置采集服务器，且无仪器控制上限。在非网络版下，可支持一台电脑中一个工作站同时控制多台仪器（提供软件截图）

★单机版软件可以批处理谱图≧100个，且单机版可以单个软件控制仪器数量≧20台,软件实现控制≧10台的CDS网络版设置

5验收标准

5.1色谱仪测定数据应稳定，可靠，其中检测限及最高量程应能满足要求；

5.2色谱仪要求能够满足测定食品二氧化碳中总烃和非甲烷总烃。

5.3满足性能要求中组分分析要求；

★5.4交货时间：中标后30天内交付到厂，到货后一星期内到工厂安装调试；

5.5 投标方需提供气相色谱仪1台，安装配置清单要求

5.6 提供用户手册及证书、安装、调试现场操作培训和专门培训。

5.7 供货厂家有一定销售业绩：应标的色谱型号，3年内食品行业销售业绩大于5个中标单位并附有业绩详情表。

5.8投标文件要求有标准气对应含量的色谱图和符合指标的样品气色谱图。

5.9“★”项为必须满足项，否则为无效应标。

6.售后维护

6.1提供售前技术支持；

6.2在接到报修电话或查询后，将立即给与响应，2小时内响应并提供解决的方案， 48小时内到达用户实验室，解决仪器故障，节假日照常服务；

6.3 仪器实行终生免费上门维护，只收取更换的零件、部件的成本费，仪器所涉及的软件终身免费升级。

6.4.要求提供文件：报价清单（含交货期）、仪器配置单、技术参数、证明相关检测限的谱图、售后服务保证、公司资质等。

★质保期3年及以上。

7.配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱主机 | 1 |
| 2 | 微型气体分流器，硫化物惰性 | 1 |
| 3 | FID火焰离子化检测仪 | 1 |
| 4 | 三位气体过滤器套装(含底座） | 1 |
| 5 | 加热扩展电路板（超5路） | 1 |
| 6 | 检测器1/8'适配器 | 1 |
| 7 | 额外载气入口 | 1 |
| 8 | 模拟输出板 | 2 |
| 9 | 色谱柱压环 | 2 |
| 10 | 自动六通阀，惰性阀 | 2 |
| 11 | 电磁阀(DC24V) | 2 |
| 12 | 0.5mL定量环，硫化物惰性 | 1 |
| 13 | 过墙式变径两通1/8转1/16，硫惰性 | 2 |
| 14 | 两通 1/16 0.75mm | 1 |
| 15 | 1/16" 标准不锈钢螺母 | 1 |
| 16 | 1/16" 金属压环 | 1 |
| 17 | 1/16惰性钢管线 | 10 |
| 18 | 色谱柱 25m x 0.32mm | 1 |
| 19 | 色谱柱 25*0.2mm | 1 |
| 20 | 计算机 | 1 |
| 21 | 氢气发生器 | 1 |
| 22 | 空气发生器 | 1 |

最高限价 31万