实验室改造项目竞价文件

- 1.1 投标人须严格按照参数要求的内容进行报价，使用方将对产品质量及品牌进行验收，如有发现不符合，使用方将有权拒绝验收并保留对厂家追求相应的责任的权利。

- 1.2 投标人需具有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照、营业执照需包含实验室设备相关内容的制造与销售。

- 1.3 招标人在参数要求中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，其中带★的技术要求，投标人必须满足或优于其要求。

1.4 本次招标不接受联合体投标。

1.5 如发现关联单位报价的情况，则关联单位报价无效，若最低价为关联单位，则按流标处理。

1.6 报价需含13%增值税，并包含运输，安装等所有费用，报价文件需包含公司营业执照、报价单均需盖章。

1.7 中标单位的选择：总价最低价中标，如最低价相同则进行竞争性谈判。

2、参数要求

- 2.1  实验台（边台、中央台、转角台等）

2.1.1 采用PP落地满焊结构，所有柜体接缝处须同色焊条满焊，不得出现螺丝或卡扣等拼接方式。

2.1.2 柜体：采用全新8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作；所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。

2.1.3 门面板、抽屉面板：采用全新8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作；板面不翘不裂、耐潮、表面平整易清洁、耐酸碱、耐腐蚀。

2.1.4 滑轨：采用同色15mmpp板雕刻而成，滑槽耐酸碱，耐腐蚀。

2.1.5 铰链：采用优质PP铰链，一次注塑成型，使用中无噪音，可开关一万次以上，使用寿命长。

2.1.6 拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，內镶铜芯螺丝帽，防止生锈；装拉手时使用PP注塑螺丝，防止生锈。

2.1.7 抽屉：10mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作，折边或者高温焊接成型。

2.1.8 螺丝盖帽：经过螺丝加固的地方，必须使用螺丝盖帽，防止生锈。

2.1.9 实验台台面：用优质12.7mm厚实芯理化板台面，四周加厚至25.4mm

- 2.2  PP通风柜

2.2.1 外壳：采用全新8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作；所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。

2.2.2 内壳：采用全新8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作；所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。

2.2.3 内衬及导流板：8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，外表面附着5mm厚陶瓷纤维板， 耐化学腐蚀，导流板采用三段式导流设计，对不同比重的废气均能有效排除。

2.2.4 集气风罩：采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。

2.2.5 日光灯：采用30W三防灯1支，能防水、防腐、防氧化。

2.2.6 视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。

2.2.7 视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。

2.2.8 视窗悬吊索：采用同步结构；同步带传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好。

2.2.9 控制面板：采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。

2.2.10 插座：每台通风柜配置国标3只220V 10A插座及1只16A插座。

2.2.11 下柜体：采用全新8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作；所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。

2.2.12 拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，內镶铜芯螺丝帽，防止生锈；装拉手时使用PP注塑螺丝，防止生锈。

2.3.13 通风柜台面：采用20mm厚陶瓷板台面，带一体陶瓷翘边（非后成型），台面耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用，台面与柜体的连接除用胶粘合之外，四周还必须用螺丝固定。其碟状内部操作面低于四周5mm挡水边，以防止液体溢出台面，防酸碱。台面覆盖整个下柜平面，以防止药水从侧板边缘泄漏至下柜造成危险。

- 2.3 PP试剂柜

2.3.1 柜体：采用全新8mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜。所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。

2.3.2 柜门：采用全新10mm厚A级防火V-1级双面瓷白聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜。所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。

2.3.3 层板：采用一次注射成型层板，层板外沿镶装有一次成型护栏，护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）的PVC装饰条，承重达80KG。

2.3.4 铰链：采用优质PP铰链，一次注塑成型，使用中无噪音，可开关一万次以上，使用寿命长。

2.3.5 拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，內镶铜芯螺丝帽，防止生锈；装拉手时使用PP注塑螺丝，防止生锈。

2.3.6 视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。

- 2.4 实验室专用配件

2.4.1 水槽

（1）水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

（2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

（3）厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。溢水管：溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性。

（4）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

2.4.2 三联水嘴

（1）主体：加厚铜制。

（2）涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。

（3）陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴。

（4）附件：可拆卸铜制水嘴，可加接防溅滤水器。

（5）开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。

（6）鹅颈管：可360°旋转。

2.4.3 洗眼器

（1）主体：加厚铜制。

（2）洗眼喷头：加厚铜制环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，护眼。

（3）防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

（4）水流锁定开关：水流开启，流水锁定功能一次完成，方便使用。

（5）供水软管：不锈钢波纹管，1500mm长度，外层包有PE管，防止生锈渗漏。

（6）最大工作压力： 6Bar。

（7）流速：＞6L / 分钟。

（8）控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。

2.4.4 滴水架

（1）材质：高密度PP，一体成型，轻质量、高强度、耐酸碱、抗腐蚀。

（2）类型： 单面，底面托盘中间设有排水孔，可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能。

（3）滴水棒：50个滴水棒，具有锁扣功能，承重强度高。

（4）组装：滴水棒的使用数量可根据器皿的实际大小放置，拆卸简便，易于清洗。

（5）排水孔：支架底部设有无缝排水孔，倾斜的设计能够迅速排走液体。

（6）附件：配套安装固定套件。

2.4.5 万向抽气罩(铝合金)。

（1）关节:高密度PP材质，可360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗

（2）关节及密封圈:不易老化之高密度橡胶

（3）关节连接杆:304不锈钢

（4）关节松紧旋钮:全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合

（5）气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量拱形/杯形集气罩:高密度PP/PC材质

（6）伸缩导管:75mm合金管独有360旋转装置:以固定架为中心最大活动半径可达1600mm

（7）固定底座:非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。

- 2.5 主要材料质量保证

★2.5.1 PP板

为保证产品质量报价文件内须提供PP板材生产厂家出具的板材证明及符合以下所有技术参数指标的CMA或CNAS认证认可的检测机构出具的第三方检测报告，检测报告需加盖PP板材品牌厂家鲜章且附有针对此项目专用的文字水印。必须满足或优于以下检测项目要求：

1、负荷变形温度：负荷变形温度≥65℃

2、维卡软化温度：维卡软化温度100℃范围内。

3、密度：0.900g/cm3-1.129g/cm3 范围内。

4、弯曲模量：≥1540Mpa。

5、简支梁缺口冲击强度：简支梁缺口冲击强度≥7.0kJ/m2 C（完全破坏）

6、拉伸模量：≥1720Mpa；拉伸强度：≥30Mpa

★2.5.2陶瓷板台面

为保证产品质量报价文件内须提供台面板材生产厂家出具的板材证明及符合以下所有技术参数指标的CMA或CNAS认证认可的检测机构出具的第三方检测报告，检测报告需加盖陶瓷板品牌厂家鲜章且附有针对此项目专用的文字水印。必须满足或优于以下检测项目要求：

1、吸水率：检测标准依据GB/T3810.3-2016检测，单个值≤0.0026%-0.0151%，平均值≤0.012%，抗冲击性（恢复系数）：检测标准依据GB/T3810.5-2016，检测结果≥0.88。

2、断裂模数性能：检测标准依据GB/T3810.4-2016,检测结果平均值≥49N/mm²，单个值≥44-53N/mm²。

3、物理承载性能：按照JG/T346-2011标准检测,检测结果为≥5.14*10³N。

4、静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.64。

5、抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥84种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。

6、抗菌率参照JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》标准检测，检测内容需包含金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、液化沙雷菌、沙门氏菌、变异链球菌、鸟分枝杆菌、枯草芽孢杆菌、梭菌、粪肠球菌等不少于13种菌种，检测结果均≥99%。7、根据REACH法规，被列入高关注物质候选单的SVHC含量检测，不少于247种，检测结果≤0.1%。

8、重金属检测：参照GB/T3810.15-2016标准第15部分有釉砖铅和镉溶出量的测定，至少包含铅、镉汞、锡、金、银、铜、铁、钴、镍、锌、锂、钠、钾、六价铬等≥18种元素检测，检测结果：未检出。

9、抗病毒检测：参照ISO21702-2019标准，检测内容包括：甲型流感病毒H1N1、甲型流感病毒H3N2、人腺病毒5型（ATCC VR-5），检测其抗病毒活性率及抗病毒活性值。

2.6 玻璃钢离心风机

2.6.1 离心风机采用耐氢氟酸玻璃钢离心风机，塔后配置。风机组成包括主轴、叶轮、机壳、轴承箱、联轴器、电机、底座、减震装置等部件，风机后盖要配置密封，防止泄露，风机设计使用寿命不低于15年。风机变频器采用西门子、ABB、施耐德等同档次品牌，带Profibus DP接口，变频器设置应符合工艺要求。

2.6.2 转子动平衡等级：符合ISO1940规范之G2.5等级；

2.6.3 机组振动等级：ISO2372规范之2.5mm/s等级；

2.6.4 防振要求：隔振效率应≥90％；。

2.6.5 引风机整体设计应符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》， 按设计寿命不低于10 年（易损件除外）、第一次大修前安全运行时间不小于18000 小时进行设计及制造。

2.6.6 引风机机壳及叶轮采用 FRP材质，整机转速不高于额定转速，不超过2900r/min，轴系第一临界转速应与额定转速有足够的偏离，整机撬装供货。

2.6.7 引风机具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点，风量、压升满足工艺需求。关阀压力应高于工况风量点的出口压力。

2.6.8 引风机与风管之间连接配有PVC弹性接头，以避免风机的正常振动影响风管及除臭装置。

2.6.9 机壳最低点设置不低于1" 的放净口、法兰连接，配置放净阀（排净阀采用闸阀或球阀）及短接。

2.6.10 风机采用滚动轴承、油浴润滑，轴承箱采用梳齿密封、防止润滑油泄漏。

2.6.11 风机一阶临界转速为最大连续运行转速的120%, 风机转子应做整体动平衡、动平衡精度等级不低于G2.5 级。

2.6.12 风机轴承寿命 25000 小时；轴承安装部分壳体的温升不超过40℃、油池温度低于80℃。

2.6.13 设备噪声噪音应符合现行GB/T50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》的规定，噪声强度不超过85dB （距设备中心线1m处）。

2.6.14 风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构，叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式。

2.6.15 外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，乙烯基树脂采用日本“昭和”牌R802和R806制作（国内独资工厂生产）、无碱玻璃玻纤采用山东“泰山”牌，

2.6.16 轴心材质：45#钢(PTFE套筒)；机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂)

2.6.17 风机选用高效节能型产品，风机效率不低于 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》规定的通风机能效等级的1级。需提供国家节能认证证书、国家认可资质的检测单位出具的节能产品测试报告、WF2防腐认证、B级阻燃认证、AMCA认证;

★2.6.18 为了保证风机质量及后期维护的基础上，需提供风机厂家售后服务认证证书，至少需要五星服务认证证书。

2.7 酸雾吸收塔

2.7.1 酸雾吸收塔采用二级喷淋，一层除雾级，包含塔体、填料层、喷淋装置、除雾器、出口短管、出口烟囱等部件，室外配置，PP材料需耐紫外线，设计使用寿命不低于20年。

2.7.2 塔体：采用PP材质，规格由厂家自行设计，空塔流速1.2m/s，停留时间不小于5s，塔底底板厚度≥10mm，塔体壁厚≥10mm，塔体下部为循环液储槽，PP板材选用国内一流品牌A级防火V-1级PP板，室外配置，PP材料需耐紫外线，板材要求详见2.5.1中PP板材要求。

2.7.3 填料层：二层填料。填料厚度、型号及材质，由投标厂家根据本项目工况要求进行选型计算，满足阻力小、气速高、不易积淤堵塞等特点，并有良好的耐腐蚀性，填料应采用国内知名品牌。

2.7.4 喷淋层：采用二级喷淋，各喷淋层设视镜观察孔，内部管道材质为PP管道，喷嘴为螺旋喷嘴，PP材质，喷淋泵采用立式工程塑料液下泵，无泄漏、不带水冷，循环方式为外循环。

2.7.5 除雾器：设置吸收塔内，厚度不低于300mm，采用国内一流品牌高效丝网（丝网材质为聚丙烯）除雾器，带自动清洗功能，除雾器分块制作安装，便于拆洗、检修更换，除雾器设视镜观察孔，除雾器压降≦300Pa，除雾效率≧99%，确保废气达标排放。

2.7.6 塔体结构：塔体含循环槽、填料、喷淋、除雾器、出口短管，循环槽为方形跟塔体为一体，含补水口，液位计口，PH计口，人孔等，循环管道配浮子流量计；各喷淋层及除雾层应设视镜观察孔，并附带检查用钢结构平台；平台要求结构精简、使用便捷，刷氯磺化漆防腐三底两面。

- 供货范围清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 5 | 2台带水杯，1台带大水池，配20厚陶瓷板台面 |
| 2 | PP边台 | 4600*750*800 | 台 | 2 | 一台右带水池，配12.7mm厚理化板 |
| 3 | PP边台 | 600*750*800 | 台 | 1 | 配12.7mm厚理化板 |
| 4 | PP转角台 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | 配12.7mm厚理化板 |
| 5 | PP边台 | 3000*750*800 | 台 | 1 | 配12.7mm厚理化板 |
| 6 | PP中央台 | 2400*1500*800 | 台 | 1 | 配12.7mm厚理化板 |
| 7 | PP双层试剂架 | 2400*300*750 | 台 | 1 |  |
| 8 | 三口鹅颈龙头 | 实验室专用 | 个 | 2 | 含上水管 |
| 9 | 单口羊角龙头 | 实验室专用 | 个 | 2 | 含上水管 |
| 10 | PP中水盆 | 550*450*310 | 个 | 1 | 含存水弯及下水管 |
| 11 | PP大水盆 | 800*450*310 | 个 | 1 | 含存水弯及下水管 |
| 12 | PP水杯 | 250*130*180 | 个 | 2 |  |
| 13 | 台式洗眼器 | 单眼 | 个 | 2 |  |
| 14 | 万向吸收罩 | 铝合金管壁 | 个 | 16 |  |
| 15 | 不锈钢吸收罩 | 罩口尺寸400*400 | 台 | 2 | 1.0mm厚304不锈钢制作，接入原有排风管道 |
| 16 | 桌面插座 | 岛型底盒+国标5孔10A | 套 | 40 | 含电线，穿线管 |
| 17 | PP试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 4 |  |
| 二、通风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 排风量：12000m³/h 功率：7.5kw 风压：1200pa 转速：1450r/min | 台 | 1 | 变频电机 |
| 2 | 酸雾喷淋塔 | 处理量：12000m³/h， 规格：φ1650*h4500mm | 台 | 1 | 材质PP，二层喷淋，一层除雾，塔身10mmPP板材制作，塔底10mm厚PP板材制作，含2.2KW槽内泵，填料，进出风口，检修窗 |
| 3 | 象鼻子管道 | 对接风机及喷淋塔 | 套 | 1 | 含风机软接 |
| 4 | 风机出风口管道 | 含防雨帽 | 套 | 1 | 出口需超出建筑高度，管道需固定 |
| 5 | 方管 | 500*300 | 米 | 38 | PP材质，板材厚度6mm |
| 6 | 圆管 | φ250 | 米 | 45 | PP材质 |
| 7 | 圆管 | φ200 | 米 | 18 | PP材质 |
| 8 | 圆管 | φ160 | 米 | 11 | PP材质 |
| 9 | 圆管 | φ110 | 米 | 18 | PP材质 |
| 10 | 弯头 | 500*300 90° | 个 | 6 | PP材质，4个竖弯，1个平弯 |
| 11 | 弯头 | φ250 90° | 个 | 6 | PP材质 |
| 12 | 弯头 | φ160 90° | 个 | 5 | PP材质 |
| 13 | 弯头 | φ110 90° | 个 | 11 | PP材质 |
| 14 | 变径 | φ250-φ200 | 个 | 5 | PP材质 |
| 15 | 变径 | φ200-φ160 | 个 | 11 | PP材质 |
| 16 | 变径 | φ160-φ110 | 个 | 10 | PP材质 |
| 17 | 变径 | 500*300-φ250 | 个 | 1 | PP材质 |
| 18 | 三通 | 500*300-φ250 | 个 | 1 | PP材质 |
| 19 | 三通 | 500*300-φ200 | 个 | 1 | PP材质 |
| 20 | 三通 | φ250-φ250-φ250 | 个 | 6 | PP材质 |
| 21 | 三通 | φ200-φ200-φ200 | 个 | 5 | PP材质 |
| 22 | 三通 | φ160-φ110-φ160 | 个 | 6 | PP材质 |
| 23 | 三通 | φ200-φ110-φ200 | 个 | 2 | PP材质 |
| 24 | 电动阀 | φ250 | 个 | 6 | PP材质 |
| 25 | 电动阀 | φ200 | 个 | 7 | PP材质 |
| 26 | 手动阀 | φ200 | 个 | 8 | PP材质 |
| 27 | 变频器 | 10个点位 | 台 | 1 | 含变频控制箱，PLC控制器等 |
| 28 | 信号线 | Rvv 2*1 | 米 | 250 | 国标 |
| 29 | 电缆线 | Rvv 4*6 | 米 | 100 | 国标（不含进项线） |
| 30 | 安装辅材 | 吊杆，横撑.穿线管等 | 套 | 1 |  |
| 31 | 配套安装设备 | 吊车及外墙脚手架 | 项 | 1 |  |
| 备注：以上价格含13%增值税，包含运输安装等费用 |  |  |  |  |  |