粘度计分析仪参数

1.用途

测定废油、乳化液、有机溶剂粘度。

- 性能要求

2.1测定废油、乳化液、有机溶剂符合GB/T10247-2008粘度测量方法。

3.仪器参数

★3.1测量范围：15～600万 mPa.s

★3.2速度：1RPM～200RPM 任意调节

★3.3测量误差：≤±1％(F.S)

★3.4重现性误差：≤±0.2％(F.S)

★3.5物料温度：5℃～75℃

★3.6  RTD温度探针可实时监控和测量粘度温度，精度为0.1℃

★3.7 温度测量范围为：-100℃～300℃

★3.8 数据采集模式：单点、单点取平均、多点、多点取平均、无数据

3.9.仪器内置可编辑的 QC 控制范围、报警、限制等设置

4.配置清单

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘度计主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 升降支架 | 1 | 套 |  |
| 3 | 标准转子 | 4 | 根 |  |
| 4 | 转子护腿 | 1 | 个 |  |
| 5 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 6 | 携带式仪器箱 | 1 | 个 |  |
| 7 | 文件包 | 1 | 个 |  |
| 8 | 操作说明书 | 1 | 份 |  |
| 9 | 出厂校验报告 | 1 | 份 |  |

5 验收标准

5.1 验收按满足“2.性能要求”标准验收。

5.2仪器测定数据应稳定，可靠，其中检测限及最高量程应能满足要求。

5.3仪器要求能够满足废油、乳化液、有机溶剂粘度的测定。

5.4提供用户手册及证书、安装、调试现场操作培训和专门培训。

5.5交货时间：中标后30天内交付到厂；到货后一星期内来工厂安装调试。

5.6验收核对各条款时，各条款必须符合要求，和条款有出入的必须做出解释。

5.7“★”为必须满足条件，否则为无效应标，在验收核对条款时发现有不符合此条款时将不予验收。

6.售后维护

6.1提供售前技术支持；

6.2在接到报修电话或查询后，将立即给与响应，2小时内响应并提供解决的方案， 48小时内到达用户实验室，解决仪器故障，节假日照常服务；

最高限价5.5万