智能受限空间管控系统招标技术规范

技术规范

一丶执行标准

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022 ）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）

《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB12358-2024）

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB/T50493-2019）

《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T233-2009）

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

二丶技术要求

- 设备需支持多种气体检测，如氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气等（提供第三方检测机构出具的检测报告；报告需在全国认证认可信息公共服务平台可查（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）支持定制其他气体检测（氯乙烯、偏氯乙烯、偏氟乙烯、三氯乙烯、氟氯乙烯、六氟丙烯、四氯乙烷、三氯乙烷、三氟乙烷、二氟一氯乙烷、丙烯腈、氯化氢、乙炔、氯气、氢气、氨气、二氧化碳等）,整机质保36个月，气体传感器采用行业内知名品牌，如CT、蒙巴博、霍尼韦尔、费加罗等，质保期限（可燃气体质保18个月、有毒气体质保12个月）。

- ★一台主机支持连接三个采样器（3*4合一）原位式同时检测，可按1-3个采样器自主选择、并后期可扩容，线缆连接采用隔爆型插头，支持在防爆一区使用、防爆等级ExEdb IIC T6 Gb. 粉尘防爆等级Ex tb ⅢC T80℃ Db.防护等级IP66（提供第三方检测机构出具的检测报告；报告需在全国认证认可信息公共服务平台可查（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。

3.★气体采样方式：泵吸式，支持温度-10℃-50℃，湿度90%的受限空间作业环境。进气流量不低于1000ml/min，支持进气流量的显示及采样器堵塞的告警，或进气流量低于设定流量的80%，设备发出声光报警，报警阈值可自定义，报警音量不低于90db。测量范围0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL、0-30%VOL，特殊量程可定制，检测线性误差≤±1%F.S，重复性≤±1%。

- 4.★具有安全确认功能，作业模式下的重要操作具有语音提醒和确认功能，具备监护人员脱岗触发告警功能（现场、APP、远传控制平台），并具备一键SOS呼救功能或具备受限空间作业人员与监护人员语音双向对讲功能。

- 5.视频监控和气体检测数据在同一设备内集中显示，显示屏尺寸不低于7英寸，分辨率不低于1920*1200。

- 6.防爆摄像机像素不低于400万像素，摄像机需具备双光融合（摄像可视+红外热成像）功能，支持夜视功能，夜视空间自动转换补光，支持光学变焦和数字变焦功能，支持多种固定方式。

- 7.★支持智能检测功能：如目标检测，火焰和烟雾识别，人脸识别，区域入侵检测，人体跌倒检测、人员穿戴检测等。

- 8.存储采用固态硬盘（SSD），容量不低于1TB，支持连续录制视频不低于72天，即1728小时。

- 9.设备待机时长不低于24小时。

- 10.★系统支持OTA升级，具备后端管理平台，支持Web端和移动端登录，远程监护，报警弹窗提示和声音提示，支持设备管理功能和用户权限管理功能。系统后端管理平台支持数据可视化，支持查看设备实时视频和历史视频，支持数据处理规则链配置，支持数据清洗、数据转发和发送报警。后端管理平台支持显示设备状态，包括设备定位，在线状态、电池电量等。主机重要设置和数据查询具有密码保护措施，具备量程校准和零点校准功能。

- 11.提供便捷的设备运输方式，如拉杆箱、背包等。

- 12.★设备具备漏电保护功能，使用安全电压不得大于DC12V。

- 13.★支持企业内部5G物联网，后台服务支持在企业内网部署，满足数据安全与低延时要求。

- 14.设备使用前，必须先播放企业安全教育视频，且不能跳过视频的播放而直接进行作业。

- 15.招标人对到货的标的物按照巨化股份【2019】139号《可燃气体及有毒有害气体报警器管理办法》的要求，送指定的检测机构进行检定/校准，不合格或不符合要求的予以退换，再次不合格或不符合要求的予以退货。

其他要求：

- 中标方提供3个月的免费试用期，甲方可无条件、无折损费用的退货。

- 中标方提供7*24小时技术支持服务，甲方有紧急需要时，中标方可在8小时内到达现场提供服务支持。

- 中标方为甲方提供开发功能定制服务。

- 中标方提供不限次数的现场培训服务。

- 中标方需提供主要部件报价清单如：固态硬盘、各种类型传感器、主机电源、显示屏幕、摄像头等。

- 中标方需提供终生授权软件使用权并免费支持更新到最新版本。

- 配置需求10套硬件及配套的后台系统。

最高限价 70万