- 多参数水质测定仪技术要求

- 一、仪器性能要求

- 1. 检测方法必须符合《HJ 924-2017 COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法》，所有检测项目依据国家行业标准：COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》、总磷-《GB11893-89》规范要求。

- 2. 具有显示屏：主机拥有5.6吋及以上触摸屏；消解仪拥有3.5吋及以上触摸屏，方便操作。

- 3. ★仪器具有多种参数检测功能，直接测定化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、硫酸盐、浊度、铁离子等五十多项检测指标，浓度直读；

- 4. ★标配20孔或多孔双温区多参数消解仪，可同时消解两种指标不同温度水样，并可满足用户大批次样品检测的需求，节省时间；

- 5. ★内存曲线：内存228条曲线，其中165条标准曲线和63条回归曲线，可根据需要调用相应的曲线；

- 6. ★数据存储：可精确存储1.2万个测定数据（每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果）；

- 7. 数据传输：可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB传输、红外无线传输；

- 8. 智能恒温：消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制，具有延时保护等功能；

- 9. ★校准功能：仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线；

- 10.内置打印机：仪器内置打印机，可打印当前数据和所有存储的历史数据。

- 1.1 ★具有仪器知识产权或相关专利，至少拥有一条关于仪器相关专利 。

- 二、仪器技术参数

- 1、★主机技术参数

- 1.1 COD

- 1.1.1测定范围：（2~15000）mg/L(分段)（预制试剂到15000，其他到10000）

- 1.1.2示值误差：COD≤50mg/L，误差≤±8%；COD＞50mg/L，误差≤±5%1.3

- 1.1.3抗氯干扰：［CL-］＜1000mg/L无影响；［CL-］＜4000mg/L（可选）

- 批处理量：20支（可选）

- 1.2氨氮

- 1.2.1测定范围：（0-160）mg/L（分段）

- 1.2.2示值误差：误差≤±5%

- 2. 3批处理量：不限

- 1.3总磷

- 3.1测定范围：（0~100）mg/L（分段）

- 3.2示值误差：误差≤±5%

- 3.3批处理量：20支（可选）

- 1.4总氮

- 1.4.1测定范围：（0~100）mg/L

- 1.4.2示值误差：误差≤±5%

- 2、消解器技术参数

- 2.1控温范围：（45~190）℃

- 2.2定时精度：0.2秒/小时

- 2.3温度示值误差：＜±2℃ .温场均匀性：≤2℃

- 2.4消解时间误差：≤±2%

三、质量保证和服务

1. 质保期：设备自调试投入使用之日起保修36个月。

2. 售后服务：收到货后免费上门培训，每年定期巡检。

四、配置清单

多参数水质测定仪具体配置

| 序号 | 名称 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质测定仪 | 内置中文彩色触摸屏 | 1台 |
| 2 | 石英比色皿 | 4支/盒 | 1盒 |
| 3 | 比色皿架 | 放置存储比色皿 | 1个 |
| 4 | 移液枪 | 带枪头20个 | 1个 |
| 5 | 打印纸 |  | 2卷 |
| 6 | 智能双温区消解器 | 预处理消解 | 1台 |
| 7 | 密封反应管 | 10支/盒 | 2盒 |
| 8 | 敞口反应管 | 10支/盒 | 2盒 |
| 9 | 冷却架 | 样品冷却专用支架 | 1个 |
| 10 | 定量器 |  | 1套 |
| 11 | COD试剂包 |  | 各1套 |
| 12 | COD专用耗材 | 配置COD标准溶液 | 1瓶 |
| 13 | 氨氮试剂包 |  | 1套 |
| 14 | 氨氮专用耗材 | 配置氨氮标准溶液 | 1瓶 |
| 15 | 总磷试剂包 |  | 1套 |
| 16 | 总磷专用耗材 | 配置总磷标准溶液 | 1瓶 |
| 17 | 硫酸盐套包耗材 |  | 1套 |

- 五、投标文件要求

- 1.  技术响应：投标人逐条响应本技术参数要求，并注明“满足”、“不满足”或“优于”及具体说明。如有偏离，必须在偏离表中详细说明。

- 2、技术资料：提供详细的产品彩页、技术说明书及数据完整性功能的白皮书及权威架构的检定/校准证书（如有）。